膜法溶氧电极维保方法

步骤：

- 断电：关闭主机电源，将电极电缆线与主机分离

- 拆膜：拧下电极最前端的保护套，拧掉电极膜套

- 清洗：裸露的电极头依次用自来水冲洗、蒸馏水冲洗

- 打磨：A、银色圆柱状部分若颜色发暗，可用无尘纸包裹、擦拭，否则不动；

B、金色电极头部分若颜色发暗，可用电极套装里边的打磨纸打磨至发亮即可使用（打磨要领：打磨纸平铺在桌面上，电极头与打磨纸垂直，来回滑动2~3次即可），否则不动

- 浸泡：10ml小烧杯中倒入电极套装里边的电极清洗液，将电极头淹没即可，浸泡5min，取出用自来水冲洗、蒸馏水冲洗、无尘纸擦干

- 填充：电极膜套自来水冲洗、蒸馏水冲洗，甩干，倒入少许电极套装里边的电解液，倒掉，再往电极膜套中倒满电解液

- 装膜：将电极头装入电极膜套，拧紧，确保电极膜上没有气泡

- 通电：电极电缆线与主机相连、插紧，开机，静置40min使之完全极化

- 校准：按校准键即可

备注：

- 每次用完后，确保电极用自来水冲洗干净，装入潮湿但无水滴的校正套中保存

- 测量结果不准确或无法校准时，方需维保

- 以上方法适用于WTW膜法溶氧电极

- 建议溶氧仪专人使用、专人维保

捷辰仪器，竭诚为您服务！